单相电能表校验装置的使用说明书

http://www.whboyu.com

尊敬的顾客

感谢您购买本公司单相电能表校验装置。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定          会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

| 公司地址： | 武汉市洪山区雄楚大街1019号 |
| --- | --- |
| 销售热线： | 027-87426055 |
| 传 真： | 027-87429886 |
| 网 址： | www.whboyu.com |

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品损坏的状况或做法。

目    录

第一章   概述…………………………………………1

## 第二章   外观结构及部件功能………………………4

## 第三章   显示、键盘介绍……………………………8

## 第四章   基本操作……………………………………18

## 第五章   检  表………………………………………37

## 第六章   PC软件的使用 ……………………………41

## 第七章   高级用户须知………………………………48

## 第八章   装置的校准和校准菜单……………………51

## 第一章   概  述

## 1.1  主要优点

□液晶显示，中文操作界面，简便直观；

□多级中文菜单，操作最简单；

□多用途旋转式数码开关，可以调节电压、电流、频率；

□可自定义的电流量程，使装置能适应各种量程的电能表；

□可同时校验3块单相电能表；

□具有打印接口，可打印检表记录；

□超大存储，内部可存储1000个（或500个）检表记录；

□标准RS-232接口，提供配套的PC机软件，支持Window9X；

□输出保护功能，在电压电流输出端出现错误时确保装置和设备安全。

### 1.2  主要功能和技术指标

□电压为220V单一量程。

□电流量程由用户设定，最大输出电流60A。

□频率在40-70Hz范围内可调，调节细度0.01Hz；可跟踪市电频率。

□功率因数设有1.0、0.8L、0.8C、0.5L、0.5C五个点。

□微调旋钮可以调节电压、电流或频率。

□具有电压短路、电流开路保护功能，并及时发出报警信号。

□可同时校验3块单相电能表。

□打印接口和RS-232接口提供完善的数据传输能力。可存储1000个（或500个）检表数据，并可将所需的数据显示在液晶屏上。

□装置综合误差：E≤±0.1%;

□装置标准偏差估计值:S≤0.04%；

□电压、电流、功率稳定度≤0.05%  /2分钟(峰-峰值)；

□电压、电流输出波形失真度≤0.5%;

□电压、电流负载调整率≤0.5%；

□电压输出容量≥20VA；

□电流输出容量≥30VA；

### 1.3  运行环境

□环境温度：0~40℃；

□相对湿度：85%；

□交流供电：180~240V、50Hz、线路无突变负载；

### 1.4  外形尺寸及重量

□外形尺寸：420×320×186mm3  (长×宽×高);

□重量：14.2 Kg

### 1.5  包装及附件

□纸箱包装,内衬减震珍珠棉；

□电源线                	1根

□光电传感器  	         1只

□光电隔离线	            1条

□RS-232接口线（9针）  1条

□打印机连线           （选件）

□测试导线　 	         1套

□校表架　　	            1副

□使用手册			      1本

## 第二章   外观结构及部件功能

### 2.1  显示屏幕

显示操作界面,输出调节和设定的情况,显示仪器的工作状态及测试结果。详细说明请看第三章。

### 2.2  微调旋钮

对电压电流的输出值进行微调，在“标频”状态可以对输出频率进行微调。在自动负荷设置和数据管理时可移动光标。详细说明请看第三章。

### 2.3  键盘

共有35个键，（包括8个菜单选择键）。

用于设定工作状态，调节输出等等。详细说明请看第三章。

### 2.4  RS-232接口

用于与PC机进行通讯,交换数据。与PC机联通后，可以在PC机上读取或删除存储在装置中的检表记录，并且可以设定装置自动校验的负荷点，更改装置的设置密码等等。详细说明请看第六章。

上图是RS-232接口的引脚定义，该接法是标准的RS-232，9针母头的接法，所以联机电缆可以使用标准的9针串口线。

注意：接口上的RTS、CTS没有被使用。

### 2.5  打印机接口

连接打印机,以打印检表记录，操作方法请看第三章。

装置内部的程序是针对EPSON  LQ-150K型打印机设计的，所以只能使用该型号的或者与该型号兼容的打印机，例如EPSON-LQ1600Ｋ。

我们从实用的角度建议您尽可能地使用储存功能而不使用打印功能，一来在进行现场检表时不必另外携带打印机，二则使用存储的数据连接PC机可以获得更强大，更灵活的数据处理能力。

上图是打印接口的引脚定义，该接法是标准的打印机并行口接法，所以您可以使用标准的打印机并口电缆来连接。

### 2.6  光电/标脉1、光电/标脉 2、光电/标脉 3

这三个插孔接光电传感器（光电头），并提供装置内部标准电能表的标准脉冲的输出。插孔上提供+6V直流电源作为光电头的工作电源。

插口2    					     插口3

上图是光电/标脉插孔的引脚定义。+6V电源可供光电头或外部隔离电路使用。标准脉冲输出用于检定本装置内部标准电能表。详细说明请看第七章。

### 2.7  电流输出端

提供交流电流输出至被检表，红色端为高端，,黑色端为低端。

请注意：1、电流输出端不能开路。

2、检2块或3块表时，被检表的电流线圈应串联。

### 2.8  电压输出端

提供交流电压输出至被检表，红色端为高端，黑色端为低端。

共有四组电压输出端。  前面板上一组，后面板上有三组（标有“I”、“II”、“III” 标记）。前面板上的电压输出端与后面板上标号为I的电压输出端在机器内部是并联在一起的。

请注意：1、电压输出端不能短路。

2、检多块表时，每个被检表的电压线圈应单独接到

各自的电压输出端上。

3、只检一块表时，应接前面板上的电压输出端或后

面板上标号为I的电压输出端。检两块表时，也应

将其中一块接在前面板上的电压输出端或后面板上

标号为I的电压输出端，另一块接在标号为II或III

的电压输出端。

### 2.9  亮度调节

用于调节显示屏的亮度。液晶屏有温度敏感性，当环境温度改变较大时（如夏天、冬天、南方北方等），可能使液晶屏显示不清晰，这时可以用小起子伸入亮度调节孔中调节，从而使显示恢复清晰。

### 2.10  电源插座

接220V交流电源。

### 电源开关

### 装置电源总开关。

第三章   显示、键盘介绍

### 3.1  显示屏

博宇电力                  V1.07e电压误差显示窗1误差显示窗2误差显示窗3电流常数：1250        圈数：1频率量程：   220V       5A         市频

0%        0%       49.985Hz

0.0V       0.00A     cosφ=1.0复零检表标准功率：0.00W           0.00°输入:设置

产品型号标识栏

检表参数及状态栏

输出状态及测量窗

标准功率栏

输入栏

提示信息栏

菜单区

博宇电力                  V1.07e

主品型号

版本号

版本号用以区分不同的软件版本，版本不同，显示的内容和组织，操作方法和功能也会有所不同。随着产品的不断改进，版本号会随之增加，产品说明书也会随之更新，所以在使用中请注意不同版本之间的差异，如果需要我们提供技术和使用上的支持服务，请告知我们版本号，以便我们能及时地为您服务。

### 3.1.2  误差显示窗

装置设计有三个误差显示窗，分别对应到三个光电头插座，在检表时显示电表走过的圈数和误差。

-0.12%

367489

误差

表号

走过的圈数

□走过的圈数 显示检表的进程。

例如：设定检表圈数为5圈，则开始检表时显示0，转过第一圈后显示1，转过第二圈后显示2，……转到第5圈时显示0，此时蜂鸣器响一声，误差值随之更新。如果检表圈数设置为2圈，则显示为0、1、0、1循环。如果检表圈数设置为1圈，则显示始终是0。

□表号是被检表的编号。

完成自动检表后，在打印储存时输入表号，则表号显示在误差显示窗的下方。

### 3.1.3  检表参数及状态栏

常数：1250     圈数：2自动检表

检表状态

□常数

显示当前设置的被检表的电表常数,单位是：r / kWh( 转/千瓦时)。

□圈数

显示当前设置的检表圈数，即多少圈测一次误差。

□检表状态

显示当前的检表状态，无显示时表示当前不是检表状态。

3.1.4  输出状态及测量窗

量  程：   220V		  5.0A			  市频

0%		   	  0%			 49.985Hz

0.0V        0.00A	    cosφ=1.0

□量程

显示当前设定的电压、电流量程。

□频率状态

显示当前输出频率状态，只有两种状态：“市频”和“标频”。

“市频”即市电频率，此时输出频率跟随电源的市电频率，该频率不可调节。

“标频”即标准频率，由内部石英晶体振荡器提供标准频率，此输出频率可以在40Hz~70Hz范围内改变。

□实测频率

显示实测的频率值，其测量点取自电压输出端，所以必须在电压有输出的情况下才有显示，如果电压输出为零时，则显示为0.00Hz。

□电压、电流调定值

显示通过键盘调定的电压、电流百分数，微调旋钮的调节不会使该显示值变化。

□实测电压、电流

显示电压、电流的输出实测值，起监视输出的作用。

□功率因数状态

显示当前设定的功率因数，不是实测值。

### 3.1.5  标准功率栏

标准功率：   0.00W			        0.00°

□实测功率

显示输出的有功功率。

□实测相位

显示输出电压、电流之间的相位差。感性时为正值，容性时为负值。测量点取电压、电流输出，如果电压、电流中有一个输出为零或两者均输出为零，则相位显示0.00°。

### 3.1.6  输入栏

显示输入的数据。

### 3.1.7  提示信息栏

在操作时，显示有关的提示信息、报警信号或操作状态。在使用时请留意信息栏上的信息，对您的使用将有所帮助。

### 3.1.8  菜单区

本装置设计有多级菜单，随所选择的操作不同而不同，在菜单右边对应每一个菜单项都有一个按键，按下按键则执行菜单项所指定的操作。详细说明请看第四章。菜单结构如下：

### 3.2  	键盘

装置共有35个键，其中菜单选择键8个,其它键27个，一个微调旋钮。如图所示：

### 3.2.1  菜单选择键

分别对应到显示屏右边的菜单，按下其中的键则执行菜单中对应的操作，由于菜单是多级的，随着操作的不同而不同，所以菜单选择键的功能是不固定的，它所执行的操作由菜单的显示内容决定。

如果菜单中某项的显示内容是空的，则对应的键不执行任何操作。

在后面的操作说明中，我们将菜单选择键直接说明为菜单项的内容。

例如：菜单中第8项显示“设置”，则对应键称之为“设置”键。

### 3.2.2  数字键   [ 1 ] ~ [ 9 ]、[·]

输入各项参数以设定装置的输出量和工作状态。

### 3.2.3  回车键   [     ]

□在进入系统设置时，输入密码后按回车键，进入系统校准状态。

□在自动检表时，按回车键，强制性地转入下一个负荷点。

### 3.2.4  电流负荷点键   [1%] ~ [400%]

调节电流输出大小。按下这些键，将使电流输出调到所设定量程的某个百分数上。例如：电流量程设置为2A，按下[100%]，则电流输出为2A。最大电流输出为60A，如果量程乘以百分数超过60A，则电流输出保持当前值不变，并在信息栏中提示“电流太大”。

例如：电流量程设置为20A，按下[400%]，则输出电流不变，信息栏显示“电流太大”。

注意：此键仅在主菜单状态和检表状态下，方能够调节输出大小。这些键的调定值可以被修改。

### 3.2.5	 功率因数键   [ 1.0 ]、[0.8L]、[0.8C]、[0.5L]、[0.5C]

改变输出电压、电流之间的相位关系，即cosφ的值。

[ 1.0 ]	cosφ=1.0

[0.8L]	cosφ=感性0.866

[0.8C]	cosφ=容性0.866

[0.5L]	cosφ=感性0.5

[0.5C]	cosφ=容性0.5

### 3.2.6  复位键   [复位]

硬复位，使装置完全复位到初始状态，相当于关机后重开机。

如果装置出现偶然的“死机”现象，或出现报警 情况下，可以按下“复位”键，使装置回到初始状态。

注意：该键是硬件复位，所以复位后原先设置的电流量程，乃至未存贮的检表记录将会全部丢失，应根据需要重新设置。

### 3.2.7  微调旋钮

调节电压、电流的输出大小，在“标频”状态可以调节频率的大小。微调旋钮可以无休止地旋钮下去，在转过数千圈后可以使输出从零升到满量程，但显示的百分数仍不会改变，这一点需要注意。

□在主菜单状态，按[电压]键后，菜单以反白方式显示“电压”，表示此时转动微调旋钮将调节电压。

□在主菜单状态，按[电流]键后，菜单以反白方式显示“电流”，表示此时转动微调旋钮将调节电流。

□在主菜单状态，如果处于“市频”状态，按[频率]键，不会使菜单显示反白的“频率”，表示不能微调频率；如果处于“标频”状态，按[频率]键使菜单显示反白的“频率”，表示此时转动微调旋钮将调节频率。

□在起动试验状态，微调旋钮被强制 定位到调节电流，此时转动微调旋钮只能调节电流大小。

□在设置自动负荷点时，移动光标位置。

- 在数据管理时，可前后浏览数据。

注意：微调旋钮被设计为微调输出量，所以调节电压、电流时，显示屏上的电压、电流百分数不会改变，但实际输出值将会改变。

第四章   基本操作

本章按第三章3.1.8的菜单结构，逐个说明操作的基本方法。

### 4.1  主菜单

电 压

电 流

频 率

复 零

调节输出电压大小，使微调旋钮的调节对象为电压。

调节输出电流大小，使微调旋钮的调节对象为电流。

调节输出频率大小，使微调旋钮的调节对象为频率。

使电压、电流的输出为零。

检 表

设 置

进入检表菜单

进入设置菜单

### 4.1.1  [电压]

调节输出电压的大小，使用时先按数字键输入电压的百分数，再按[电压]，可使输出电压为：电压量程×百分数/100。

例：电压量程220V时

100	   [电压]  	则电压输出满量程220V；

50		[电压]	   则电压输出50%即110V。

如果输入栏为空，没有输入任何数字，则按[电压]键，输出电压调节到100%。

只要按下[电压]键，不论是否输入了百分数，菜单项都显示反白的“电压”，表示此时微调旋钮的调节对象是电压。开机或复位后，电压调定值为0%。

### 4.1.2  [电流]

调节输出电流的大小。使用时先按数字键输入电流百分数，再按[电流]，可使输出电流为：电流量程×百分数/100。

例：电流量程5A时：

100 	[电流]	   则电流输出5A；

20	   [电流]  	则电流输出20%，即1A。

如果输入栏为空（没有输入任何数字），则按[电流]键，输出电流不会改变。

只要按下[电流]键，不论是否输入了百分数，菜单项都显示反白的“电流”，表示此时微调旋钮的调节对象是电流。

开机或复位后，电流调定值为0%。

### 4.1.3  [频率]

调节输出的频率。只有在“标频”下才能调节频率，在“市频”状态时，输出频率自动跟踪市电频率，不能进行调节。

对“标频”和“市频”状态进行转换，需按[设置]进入设置菜单后再按[市频/标频]。

使用时先按数字键输入频率值，再按[频率]进行调节，调节范围是40Hz~70Hz，超过这一范围则不调节。

如果输入45.6Hz，则按 45.6 [频率]即可。

例：	45	   [频率] 	调节到45.00Hz

45.6	[频率]	   处理为45.6	调节到45.60Hz

72	   [频率]	   处理为72，超出范围，不调节。

“标频”状态下，按[频率]键，不论是否输入了频率值，菜单项都显示

反白的“频率”，表示此时微调旋钮的调节对象是频率。

“市频”状态下，按[频率]键没有任何操作，菜单也不反白显示。

开机或复位后，装置处于“市频”状态。

### 4.1.4  [复零]

按此键使输出电压、电流均降至零。

### 4.1.5  [检表]

按此键进入检表菜单。在检表菜单中可以进行检表操作，并对检表记录储存或打印。

### 4.1.6  [设置]

按此键进入设置菜单。在设置菜单中可以改变电压、电流量程，设置检表参数，并对装置进行校准等。

### 4．2设置菜单内容

电流量程

市频/标频

电表常数

检表圈数

改变电流量程

切换“市频”和“标频”工作状态

设定电表常数

设定检表圈数

按键音

大 字

返 回

SYSTEM

设定按键时有无声音

进入用户定义及系统校准

设定误差显示字体的大小

返回到主菜单

### 4.2.1  [电流量程]

按此键设置电流量程。开机或复位后，电流量程为5A。

与电压量程不同，电流量程是不固定的，可以设置从0~60A之间的任意数为电流量程，因而很容易适应不同电流量程的电能表。我们称之为“可自定义的电流量程”，如果想了解更多，请阅读第七章。

设置方法：

a、按数字键和[小数·]输入电流量程值；

b、如果输入错误，按[清除]后，重新输入。

c、按[电流量程]，这时显示屏的输出状态窗内将显示新输入的电流量程，同时电流输出降至零。

电流量程的有效范围是0~60A，不包括0A。超过这一范围的量程值不被接受，并在提示信息栏上显示“量程太小”或“量程太大”。

### 4.2.2  [市频/标频]

在“市频”和“标频”两个状态中切换。从“市频”切换到“标频”的时候，无论以前“标频”的频率是多少，都将输出频率调到50.00Hz。开机或复位后，装置处于“市频”状态。

### 4.2.3  [电表常数]

按此键输入被检表的电表常数，即印在被检表面板上的每千瓦时转数（r /Kwh）。

输入时先按数字键输入常数值，再按[电表常数]，这时显示屏的检表参数栏上显示新输入的常数值。

如果输入的常数值为零，装置会拒绝接受，并在提示信息栏上显示“常

数太小”。常数值最大只允许四位数。

### 4.2.4  [检表圈数]

按此键输入检表的圈数，即被检表转多少圈测一次误差。

输入时先按数字键输入圈数值，再按[检表圈数]，这时显示屏的检表参数栏上显示新输入的检表圈数。

检表圈数的有效范围为1~99，超过此范围的数据不被接受，并在提示信息栏上显示“圈数太小”或“圈数太大”。

### 4.2.5  [按键音]

此键为键音开关选择。

选择有键音（即[按键音]后有“*”）时：当用户按键操作时会响铃一次，提醒用户按键有效。有无按键音，可以从[按键音]后有无“*”直接看出。有“*”表示按键产生键音，无“*”表示按键不产生键音。机器会记忆住按键音的状态，复位或关机不受影响。用户按[按键音]键，即可实现有无键音的切换，若原来有“*”号，表示有按键音产生，按下[按键音]键后，则“*”号消失，表示无按键音产生。

在选择无按键音的情况下，按少数功能键仍有键音，则表示这些按键有存储功能，并提醒用户相关参数已存储好。本说明书中提到的有关响铃的蜂鸣情况，均是指选择无按键音下的情况，若选择了有按键音功能，则相应增加一次蜂鸣。

### 4.2.6  [大字]

此键为误差显示大小字体选择键。

选择大字体（[大字]后有“*”）的情况下，在检表时，将不显示产

型号、版本、常数等信息，而用大字体分三行分别来显示三块表的误差和圈数。这主要是考虑用户在长时间检表时，观察小字体显示的误差容易引起视力疲劳而增加的功能。是否大字体显示误差，可以从[大字]后有无“*”看出，有“*”表示大字体误差显示，无“*”表示小字体误差显示。按[大字]键即可实现大小字体误差显示的切换。

机器会自动记忆大小字体的状态，复位或关机不受影响。本说明书中均以小字体误差显示为例。

### 4.2.7  [返回]

返回到主菜单。

### 4.2.8  [SYSTEM]

按此键进入用户设置及系统校准菜单。

此菜单允许用户根据自已的需要更改自动检表的负荷点，电流键的百分数，起动电流和潜动电压，并可恢复出厂时的设置参数。

### 4.3  检表菜单

手动检表

自动检表

起动试验

潜动试验

做手动检表

做自动检表

做起动试验

做潜动试验

检表圈数

打印储存

数据管理

返 回

设定检表圈数

返回到主菜单

进入打印、储存菜单

对存储数据进行管理

### 4.3.1  [手动检表]

按此键进行手动检表，手动检表即装置不会自动地变换测试负荷点，必须由操作者手工改变电流和功率因数。

按下[手动检表]后，电压自动调节到100%满量程输出，检表状态栏的右端显示“手动检表”。

你可以在手动检表的过程中，按下电流负荷点键和功率因数键，任意改变测试负荷点。

检表时，误差显示窗显示被检表走过的圈数和误差。

### 4.3.2  [自动检表]

不同于手动检表，自动检表会按照预先设定的负荷点，自动地逐点进行测试。由于测试和负荷点变换是自动进行的，必须要等到当前负荷点测试完后才能切换到下一个负荷点，而装置设计为可以同时检多块表，也可以只检一块表，所以必须让装置知道要检几个表。

故操作时必须先按 [1]、[2]或[3]，再按[自动检表]：

[1]     [自动检表]      只检光电/标脉Ⅰ上的一块表。

[2]     [自动检表]      检光电/标脉Ⅰ及Ⅱ插座上的两块表。

[3]     [自动检表]      检三个光电/标脉插座上的表。

如果不按 [1]、[2]或[3]，而按[自动检表]，则装置不工作。

自动检表时，检表状态栏的右边显示“自动检表”，误差显示窗显示被检表走过的圈数和误差。

自动检表时，转换到下一个负荷点的前提条件是：当前负荷点的误差必须合格，即连续两次误差均小于2%，且变差也小于2%。如果不满足这个条件，装置将在当前负荷点上重复测试，直至合格后才转入下一个负荷点。

如果要强制转入下一个负荷点，可按下[回车]键跳过当前负荷点。你也可以暂停自动检表的进程，方法是：按下[清除]键，使检表进程在当前负荷点上重复进行，而不会换到下一个负荷点上，此时信息栏中显示“检表暂停”，再次按下[清除]键，则取消暂停，恢复正常的检表进程。

自动检表结束后，电压、电流输出自动降到零。自动检表的误差记录暂存在装置内部，你可以使用打印储存功能保留检表记录。重新开始一次自动检表将会覆盖掉上一次自动检表的记录；关机或复位都会使未保留的检表记录丢失。

如果要改变自动检表的负荷点，请阅读第六章。

### 4.3.3  [起动试验]

为了方便用户观测，本装置增加了自动寻找黑斑的功能，在用户按下该键后，装置会自动寻找电表黑斑，当光电头检测到黑斑后，装置会自动切换到用户设定的起动试验条件进行试验。按该键前应先将光电头对好。

起动试验的电流大小可以由用户自行设置，最多可以设置4个电流值。按下[起动试验]键时，将按照设定的4个电流值进行调节。

第一次按此键时，电流调节到“起动电流1”，第二次按此键时，电流调节到“起动电流2”……，多次按此键，起动电流将循环调节。

起动电流1

起动电流2

起动电流3

起动电流4

### 4.3.4  [潜动试验]

潜动试验的电压大小可以由用户自行设置，最多可以设置4个电压值。按下[潜动试验]键时，将按照设定的4个电压值进行调节。与[起动试验]基本相同，具有自动寻找黑斑的功能。

第一次按此键时，电压调节到“潜动电压1”，第二次按此键时，电压调节到“潜动电压2”……，多次按此键，潜动电压将循环调节。

潜动电压1

潜动电压2

潜动电压3

潜动电压4

### 4.3.5  [检表圈数]

此键功能完全等同于设置菜单中的[检表圈数]，用于输入检表圈数，则不必返回主菜单再进入设置菜单去更改检表圈数，而可以不退出检表,直接修改检表圈数。

检表圈数的有效范围为1~99，超过此范围的数据不被接受，并在提示信息栏上显示“圈数太小”或“圈数太大”。

### 4.3.6  [打印储存]

按此键进入打印储存菜单，以保留自动检表的检定记录。

### 4.3.7  [数据管理]

按此键进入数据管理菜单，可以从中查找和翻阅储存在装置内部的检表记录，并且可以打印记录或删除不再需要的记录。

### 4.3.8  [返回]

返回到主菜单,如果检表操作正在进行,则取消当前检表操作，显示在检表状态栏右边的检表状态字消失。

### 4.4   打印储存菜单

打印1

打印2

打印3

储存1

打印第一块表的检表记录

打印第二块表的检表记录

打印第三块表的检表记录

储存第一块表的检表记录

储存2

储存3

返 回

储存第二块表的检表记录

返回到主菜单

储存第三块表的检表记录

注 意：只有自动检表的数据才能打印或储存。未进行自动检表而使用打印储存，装置不会执行，并在提示信息栏上显示“没有有效的数据”。

第一块表是指光电/标脉Ⅰ插座上接的那块表；第二块表是光电/标脉Ⅱ插座上接的那块表；第三块表是指光电/标脉Ⅲ插座上接的表。

### 4.4.1  [储存X]

按此键将检表记录储存到装置内部的Flash储存器中。储存的数据可以通过联接到RS-232的PC机读出或删除，或从“数据管理”菜单浏览管理。有关的详细说明请看第六章。

与打印不同，储存操作要求一定要先输入被检表编号，因为装置的储存容量很大，可以存1000个（或500个）表的数据，如果不输入表号根本就无法区分一个检表记录究竟是属于哪一块表的。

操作时要求输入的表号至少要五位数，少于五位数的表号不被接受，并在提示信息栏上显示“表号太短”，操作无效，数据不会保存到Flash中。

例如：

334      [储存2]             无效操作，不储存数据。

367428   [储存1]             表号有效，数据储存到Flash中。

如果输入的表号有效，则会在对应的误差显示窗的下方显示所输入的表号，并将数据保存到Flash中，同时输入栏的内容被清除， 并响铃一声以示储存结束。

### 4.4.2  [打印X]

注 意：使用打印机时，应先开启装置电源，后接通打印机电源。

按此键将检表记录打印输出，操作前请确认已经将打印机正确地连接到打印接口上，打印机电源已接通并处于联机状态。

此键有两种用法，带表号打印和不带表号打印。

如果输入被检表编号，再按[打印X]，则打印的记录上会有被检表编号；如果不输入被检表编号按[打印X]，则打印的记录上表号位置是空的。

被检表编号（表号）必须有五位以上数字，否则将被忽略。

### 4.4.3  [返回]

返回到检表菜单。

查 找

打 印

删 除

<==

按表号查找检表记录

打印当前检表记录

删除当前检表记录

前一条记录

==>

返 回

后一条记录

返回到检表菜单

### 4.5   数据管理菜单

在数据管理状态下，可以转动旋钮浏览检表误差数据。

如果没有储存检表数据，在进入数据管理菜单时，会长响一声，并在信息栏上显示“没有检表数据”。

### 4.5.1  [查找]

查找储存在装置内部的检表记录。

先输入表号，再按[查找]键。如果找到相应的记录则显示记录数据，在信息栏上显示索引位置；如果找不到则在信息栏上显示“没有有效的数据”。

### 4.5.2  [打印]

按此键打印当前的检表记录。

无储存记录时不打印。

### 4.5.3  [删除]

按此键删除当前的检表记录，信息栏闪烁提问“是否删除？？？”，并有蜂鸣提示，此时如果再次按下[删除]键，则删除当前的检表记录。按其它键则取消删除，无储存记录按此键无反应。

### 4.5.4  [←]

查看前一条检表记录。

如果已经是最前面的一条记录，蜂鸣器会响一声，表示已经到了最前面了。

### 4.5.5  [→]

查看下一条检表记录。

如果已经是最后面的一条记录，蜂鸣器会响一声，表示已经到最后面的记录。

### 4.5.6  [返回]

返回到检表菜单。

### SYSTEM菜单

自动负荷

电流键

起动电流

潜动电压

设置自动检表的负荷点

设置电流快捷键

设置起动试验的电流大小

设置潜动试验的电压大小

Calibrate

恢复设置

返 回

返回到设置菜单

进入系统校准菜单

将系统设置恢复为备份的状态

此菜单允许用户根据自已的需要更改自动检表的负荷点，电流键的百分数，起动电流和潜动电压，并可恢复出厂时的设置参数。

### 4.6.1  [Calibrate]

此键为系统校准键。

装置出厂前都经过校准，一般用户不需要再做校准操作。如要使用此功能，必须输入正确的密码才能使用，并且在显示上没有使用汉字，这样做的目的是为了防止偶然或故意的校准操作导致装置无法正常工作。

### 4.6.2  [恢复设置]

按此键是将当前设置恢复为装置出厂前备份（Backup）中的设置，本装置在各项指标检验合格后，在机器内部储存了一份修正数据的备份。当一般用户进行了误操作造成修正数据破坏引起装置无法工作时，可试按该键来恢复系统设置。

用户设置系统校准的详细说明请看第八章。

### 4.7  自动负荷设置菜单

储 存

恢 复

删 除

返 回

保存修改后的负荷点

还原为修改前的负荷点

删除光标位置上的负荷点

返回到系统设置菜单

在自动负荷点设置菜单下，可以转动旋钮和按下功率因数键来移动光标。输入电流百分数后按[回车]进行修改。

### 4.7.1  [储存]

按此键将修改后的负荷点保存起来。

### 4.7.2  [恢复]

按此键将自动负荷点还原为未修改前的负荷点。

恢复操作是使用原来保存的负荷点，所以如果修改之后按了[储存]键保存，就恢复不过来了。

### 4.7.3  [删除]

删除光标位置上的负荷点。

### 4.7.4  [返回]

返回到系统设置菜单。

4.8

储 存

恢 复

返 回

保存修改后的电流百分数

还原为修改前的负荷点

返回到系统设置菜单

电流键设置菜单

在此状态下，按电流负荷点键，将在信息栏上显示对应的电流百分数，例如：

5%  ==>  [1]

表示[1]键的电流百分数是5%。

如果要更改，则输入电流百分数，再按下要修改的电流键，例如：将[20]键改为25%，则 输入25，再按[20]。

### 4.8.1  [储存]

保存修改后的电流百分数。如果不保存，修改过的电流键百分数可以在复位或关机前有效，但是一旦复位或关机，未保存的电流键百分数将无效。

### 4.8.2  [恢复]

将8个电流负荷点键的百分数全部还原为如下的默认值：

5% ==> [1]

10% ==> [10]

20% ==> [20]

50% ==> [50]

80% ==> [80]

100% ==> [100]

200% ==> [200]

400% ==> [400]

恢复后的百分数要按[储存]才能保存住，否则复位或关机后，仍将使用未恢复前的百分数。

### 4.8.3  [返回]

返回到系统设置菜单。

起动电流1

起动电流2

起动电流3

起动电流4

显示修改第一个起动电流

显示修改第二个起动电流

显示修改第三个起动电流

显示修改第四个起动电流

储 存

返 回

保存修改结果

返回到系统设置菜单

4.9  起动电流设置菜单

### 4.9.1  [起动电流X]

按此键在信息栏显示相应的起动电流百分数。例如：

0.5%  ==> 起动电流2

表示第二个起动电流值为0.5%。

修改时，先输入起动电流百分数，再按相应的起动电流键。输入值必须小于2%，否则不被接受。例如：输入0.4，再按[起动电流1]，则第一个起动电流被修改为0.4%。

### 4.9.2  [储存]

保存修改后的起动电流值。

如果不保存，修改过的起动电流值可以在复位或关机前有效，但是一旦关机或复位，未保存的起动电流值将失效。

### 4.9.3  [返回]

返回到系统设置菜单。

### 4.10  潜动电压设置菜单

潜动是压1

潜动电压2

潜动电压3

潜动电压4

显示修改第一个潜动电压

显示修改第二个潜动电压

显示修改第三个潜动电压

显示修改第四个潜动电压

储 存

返 回

保存修改结果

返回到系统设置菜单

### 4.10.1  [潜动电压X]

按此键，在信息栏显示相应的潜动电压百分数。

例如：80% ==>潜动电压，表示第二个潜动电压值为80%。

修改时，先输入潜动电压百分数，再按相应的潜动电压键。

例如：输入110，再按[潜动电压2]，则第2个潜动电压被修改为110%。

### 4.10.2  [储存]

保存修改后的潜动电压值。

如果不保存，修改过的潜动电压值可以在复位或关机前有效，但是一旦关机或复位，未保存的潜动电压值将失效。

### 4.10.3  [返回]

返回到系统设置菜单。

### 4.11  关于报警

装置设有错误检查电路，能检查电压、电流功放的工作状态，当功放出现故障或者接线错误（电压短路、电流开路）时，将会发出报警声，并在提示信息栏上显示“电压错误”或“电流错误”。

出现报警时应关闭电源，仔细检查接线有无错误，如果没有接错线，请等一分钟后再开机，如果屡试不果，请即与我们联系。

## 第五章   检  表

### 5.1  电压、电流接线

如果只检一块表，则只需简单地将电压1(或前面板电压输出端)、电流输出按高低端接到被检表的对应接线端上即可。如图：

如果检多块表，则电流接线必须串联，而电压接线必须分别接到各自的电压输出端上。但是不论检几块表，电压输出1(或前面板的电压输出)都必须要接一个被检表。如图所示检两块表的接法：

### 5.2  光电传感器(光电头)接线

装置上有三个光电头插座，对应到显示屏上有三个误差显示窗。

检三块表时，相应将三个光电头一对一地插在三个插座上。

检两块表时，将两个光电头的插头，分别插在Ⅰ、II两个插座上。

检一块表时，如果做自动检表，则必须接在光电/标脉Ⅰ的插座上。

对于电子式电能表，因为没有转盘并以电子脉冲为输出，所以不需使用光电头，取而代之地将电子脉冲输出经光电隔离后接到光电插座上，以防止误接线而损坏装置。

### 5.3  对被检表的要求

被检表的电流量程不应大于60A，超出装置输出能力的负荷点在检表时将被忽略。

如果同时检多块表，则必须是相同的电压量程和电流量程，而且相同的电表常数。

### 5.4  检表示例

校验一块额定电压220V、额定电流6A、电表常数1250r/kWh的单相电能表。

1、按要求接好电压、电流接线，光电头插到光电/标脉Ⅰ的插座上。

2、检查接线无误后，开机，按[设置]。

3、设定电压量程。因开机后电压量程为220V，所以不需再设置。

4、设定电流量程，先按[6] ，再按[电流量程]，这时输出状态栏上显示电流量程为6A。

5、按[1250]+[电表常数]置入电表常数，此时检表状态栏显示电表常数为1250。

6、设置所需的检表圈数，如[2]+[检表圈数]，检表状态栏显示，检表圈数为2圈。

7、按[返回]回到主菜单。

8、按[电压]，电压输出缓升至100%，即220V；

9、按[100]，电流输出缓升至100%，即6A；

10、观察电表转向，对好光电头，使之有正常的脉冲输出；

11、按[检表]进入检表菜单，选择所需的检表方式。

12、如果[手动检表]，则检表状态栏右端显示“手动检表”，电表每转过两圈显示一个误差值。您可以在手动检表时随时按负荷点键改变输出电流的大小，也可以按功率因数键改变功率因数，甚至还可以按[数字键]+[检表圈数]改变检表圈数。

13、如果做自动检表，则按[1]+[自动检表]，装置将自动更换负荷点进行检表，不需人工干涉。结束后，电压、电流自动降至零，并在检表状态栏上显示“检表结束”；

14、如果选[起动试验]，则电压自动调节到100%，即220V；电流50%找到黑斑后电流为0.5%（注），检表状态栏右端显示“起动试验”观察电表的起动情况是否合格。

（注）起动电流大小可自行设置，详见第八章。

15、如果选[潜动试验]，则电压自动调节到80%(注)，即176V，电流50%

找到黑斑后电流降为零，检表状态栏右端显示“潜动试验”，再次按下[潜动试验]，电压自动调到110%(注)，观察电表是否有潜动。

（注）潜动电压大小可自行设置，详见第八章。

16、输入电表编号，如[6613717]+[储存1]，则数据存入内部存储器，并在误差显示窗的下方显示表号；

17、在做完自动检表的前提下，接好打印机，开启打印机电源，并使打印机处于联机状态。按[打印储存]再按[打印1]，打印机将打印出自动检表的误差记录。结束后在提示信息栏上显示“打印结束”；

18、在检表菜单中按[返回]取消检表操作返回主菜单，再按[复零]使电压、电流输出为零。

## 第六章   PC软件的使用

### 6.1  运行环境

□586级以上的PC机

□Microsoft  Windows 95/98

□800×600显示分辨率

### 安装与运行

软盘安装:

a、启动电脑,进入Windows,打开“我的电脑”;

b、将软盘放入软驱，打开“A:软盘”;

c、双击“Setup.exe”执行安装程序。

d、按安装程序的提示一步步完成安装。

安装完成后，选择：开始→程序→雷力特LLT911运行程序。

光盘安装:

a、启动电脑,进入Windows,打开“我的电脑”;

b、将光盘放入光驱，进入光盘的 \RT911\650mb\disk1\ 目录;

c、双击“Setup.exe”执行安装程序。

d、按安装程序的提示一步步完成安装。

安装完成后，选择：开始→程序→雷力特LLT911运行程序。

### 程序界面介绍

### 6.3.1 接口控制区:

该区负责与该产品进行联机控制、传送数据，必须在与LLT911已联机的情况下使用。

有三个按钮，“读取检表数据”从该产品中读取自动检表的检表记录；“系统设置”可设置串行口和密码；“自动负荷”设定自动检表的负荷点。

### 6.3.2 数据管理区

该区用于对储存在电脑中的数据进行管理。

□检表记录列表，列出符合检索条件的全部记录。检索条件可按下“检索”按钮设定。

□导览按钮，移动检表记录列表中的兰色亮条，以选择某一个检表记录。

□检表误差列表，列出当前检表记录中的误差数据。

### 6.4  系统设置

程序第一次使用前,一般需要进行系统设置,以选择一个正确的串行口。按下“系统设置“按钮，出现：

从下栏框中选择一个正确的串行口，如果你选择了一个不存在的串口或串口已被其它的程序占用，程序将告诉你这个串口无法使用。

选择串口后，按下“通讯测试”按钮检查通讯是否正常。测试前请务必将连接电缆接好，并打开该产品的电源。

如果测试结果正常，说明串行口可以工作，否则说明通讯上有故障或错误，出现错误可能有以下原因：

□联接电缆未按牢靠或电缆内有开路或短路。

□该产品未开启电源。

□选择了一个错误的串行口或电脑串行口本身有故障。

如果通讯测试正常，你可以按下“版本信息”显示该产品的版本号，这个版本号与该产品的液晶屏上的版本号是一致的。

你可以在“更改密码”页面上更改LLT911的系统校准的密码。要更改密码，你必须输入旧密码，再输入两次新密码，然后按“确定”。按“取消”则不更改密码。

注  意： 密码只能用数字，并且是四位数。

### 6.5  设置自动检表负荷点

按下“自动负荷”，出现如下对话框，程序将通过串行口读取LLT911中的自动负荷点，并显示出来（*号表示有效）

你可以用鼠标点击表格，以选择所需要的负荷点。确认无误后，按“确定”将新的负荷点保存到LLT911中，此后使用LLT911做自动检表将使用新设置的负荷点。

### 6.6  读取检表数据

按下"读取检表数据",出现如下对话框,程序通过串口读取LLT911中的数据,并显示检表记录的数目。

□导览按钮。逐条记录地查看该产品中的检表数据。

□保存按钮。将当前的检表记录保存到电脑数据库。如果选择了“数据修约”，则将数据化整修约后再存入数据库，否则将原始数据存入数据库。

- 删除按钮。从该产品的存储器中删除当前的一笔检表记录，做删除操作前请仔细核对是否真的要删除该条记录。

### 6.7  数据检索

按下“检索”按钮，出现如下对话框，你可以在其中输入查询条件，程序将按照所设定的条件找出相应的检表记录。

如果选择“全部”，则程序忽略各项条件，而将所有的记录列出，所以，如果要使用条件查询，就不能选择“全部”。

程序提供了三个查询条件，如果某个条件输入为空，则忽略该条件；如果日期条件中的月份为0，则忽略日期条件。

设定相关条件后，按“确定”，记录列表中将列出符合条件的记录。

### 修改记录

按下“修改”按钮，出现如下对话框，修改相关的栏目

按“确定”将修改的内容保存到数据库，按“取消”放弃修改。

### 6.9  删除

按下[删除]按钮，将从数据库中删除当前的记录，记录删除后不可恢复，所以请谨慎行事。

### 6.10 打印

按下[打印]按钮，将当前的检表记录打印成检定报告。

## 第七章   高级用户须知

### 7.1  量程与档位

在该产品中量程和档位是两个不同的概念。

量程指在装置上设定的被检表量程，它是电压、电流输出百分比的基数。

档位则是装置内部电路的输出继电器所切换的位置，换句话说，档位是输出变压器、变流器的输出线圈的抽头位置。

### 7.1.1  电压的量程与档位

对于电压而言，输出变压器有3个相互独立的220V绕组，也就是说3个绕组都是220V档位，而电压量程也固定为220V不变。

### 7.1.2  电流的量程与档位

电流的量程和档位差别就很大，电流量程可以在0~60A之间任意选择，但电流档位只有5个，即输出变流器只有五个抽头，分别是1A、5A、10A、25A、50A；

改变电流量程时，内部程序将选择一个合适的档位，并切换到这个档位上，选择档位的原则是电流档位值乘以130%大于或等于电流量程。例如：量程为6A，则选择5A档位；量程为10A，则选择10A档位。

电流档位的特殊之处在于，选择量程之后，档位并不是固定在某个档位上，而是会随着电流输出百分比的不同而不同。

选择档位的原则是：

电流量程×输出百分比≤电流档位值×130%

并且尽量选择小的档位，例如：电流量程为5A，

100%  Iｂ 时，档位为5A；

80  %  Iｂ 时，档位为5A；

50  %  Iｂ 时，档位为5A；

10  %  Iｂ 时，档位为1A；

200%  Iｂ 时，档位为10A；

当电流档位切换时，电流输出会先降到零。因为电流档位会随输出

百分比而改变，所以在调节电流输出值时，经常会看电流降至零又再升起并听见继电器的吸合声。

这样做的好处在于不限制电流量程的大小，只要不超出输出能力，就可以由用户任意设定，这就是“可自定义的电流量程”。

### 7.2  标准功率脉冲

该产品提供两种标准功率脉冲输出：高频（FH）和低频（FL），两者的关系是：FL=FH / 20000，即20000分频。

当电压电流档位（不是量程）均为100%输出，且功率因数为1时，FH频率为20kHz，FL频率为1Hz。

使用标准脉冲要特别注意，其脉冲当量不是以设定的电压电流量程来计算的，而是以实际输出时的档位值来计算的。

电压档位（V）× 电流档位(A)

高频脉冲当量 =

20000Hz

电压档位（V）× 电流档位(A)

低频脉冲当量 =

1Hz

所以计算之前要先确定当前的电流档位是多少，电压档位比较简单，它等同于电压量程值，电流档位则需要按上一节中的档位选择原则来确定。

也可以用另一个方法确定当前的电流档位：按住某个按键不松开，然后重开机或复位，至有显示后再松开按键，则机器进入调试模式，此时在提示信息栏上会显示高频脉冲的频率，通过这个频率值，可以算出当前的电流档位（前提电压输出必须是100%满量程输出）。

电流输出值 × 20000×cosφ电流档位(A)

电流档位 =

高频脉冲频率

电流输出值× 20000

电流档位 =

高频脉冲频率

当cosφ=1时

对计算结果化整就可以确定电流档位。电流档位只有五档：

1A、5A、10A、25A、50A。

## 第八章   装置的校准和校准菜单

### 8.1  校准

该产品允许对电压电流的输出幅值和测量显示进行校准。

由于电流量程与内部电流档位不一定相等，所以要求校准时必须使电流量程等于1A、5A、10A、25A、50A中的其中一个，建议在5A量程的条件下校准。

在校准前应选定好电压、电流量程，接好标准电压表、电流表；将电压、电流加到100%输出，调节输出使标准电压表、电流表的示值等于电压、电流的量程值，然后进入系统校准菜单。

警告：错误的校准操作能导致装置无法正常工作，请谨慎行事！在没有标准仪器测量电压电流的情况下，不要做校准操作。

### 8.2  进入校准菜单

为防止不应有的校准操作影响装置的正常工作，进入校准菜单必须输入密码。装置出厂时内设密码是“****”，您可以通过联机PC软件修改这个密码，详细方法请看第六章。

□在主菜单中按下[设置]键，进入设置菜单后再按[SYSTEM]；

□进入SYSTEM菜单后，按[Calibrate]键，响铃一声并在提示信息栏显示“输入密码”，按[****]、  [回车]，方可进入校准菜单。

### 8.3  校准菜单

V-Scale

I-Scale

V-Measure

校准电压输出

校准电流输出

校准电压测量

I-Measure

Default

Backup

返 回

校准电流测量

返回到系统设置菜单

将校准值设置为默认值

将当前校准值及状态值存入备份中（慎用）

### 8.3.1  [V-Scale]

校准电压输出大小。按下此键，则电压输出被校准，以后调节该量程的电压输出就以当前的输出值为准。

### 8.3.2  [I-Scale]

校准电流输出大小。按此键校准输出电流，即以当前电流值为 100%Ib，以后调节电流输出就以当前的输出值为准。

由于电流输出控制的采样取自电流互感器，各档位之间存在严格的匝数关系，所以校准时只需要校准一个档位，其它档位自动对准。

### 8.3.3  [V-Measure]

校准电压测量示值。按下此键，则电压测量被校准，以当前的电压输出作为满量程显示。

### 8.3.4  [I-Measure]

校准电流测量示值。按此键校准电流测量，即以当前的电流输出作为满量程显示。

### 8.3.5  [Default]

将所有校准值（包括输出和测量）设置为默认值。

此功能一般不用，除非是因为错误的校准操作导致根本无法正常使用，（如测量示值恒为零或输出恒为零或是一个不正常的值等），则必须按此键以便能使用默认值。

### 8.3.6  [Backup]

将所有当前的校准值及状态值存入备份系统。

此按键使用必须极其谨慎，因为只要没有按下过此键，则在备份中存贮的仍是出厂时的校准数据，在用户按下[SYSTEM]中的[恢复设置]并重新复位后，装置就可以恢复到出厂时的校准状态。

只有当用户有标准仪器测量电压电流，并有能力对本装置进行校准时，在各项校准操作进行，确认无误，方可按下[Backup]进行备份操作。

备份中的数据与当前设置状态的工作数据分别存贮在两个不同的区块，只有进行[Backup]操作，才会影响到备份中的数据；而只有进行[恢复设置]操作备份中的数据才会被传送到当前工作区。

若用户对本装置进行了校准操作，而没有进行[Backup]操作，则此时本装置检表所用数据为用户校准后的数据，此时若复位本装置，则装置在开机时会多鸣叫两声，并显示“Backup”，提示用户工作数据和备份数据不同，这是一个提示性的信息，对其它操作无任何影响。

工作数据

备份数据

Backup

恢复设置

### 8.3.7  [返回]

返回到 SYSTEM 菜单。